内水道低速手机招标参数

一、技术参数

（一）低速内水道气动马达技术参数

| 编号 | 项目 | 技术参数及性能指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转速比 | 1：1 |  |
| 2 | 供水系统 | 内置喷水 |  |
| 3 | 空载最高转速 | ≥40,000rpm |  |
| 4 | 齿轮比例 | 1:1 等速 |  |
| 5 | 使用车针 | φ2.35mm CA车针 | 车针/针安装长度：11.5mm |
| 6 | 转速 | ≤20000rpm |  |
| 7 | 气压 | ≥0.25mpa |  |
| 8 | 气消耗量 | ≤56L/min |  |
| 9 | 接口 | 对应国际规格ISO9168 | E型接口 |
| 10 | 喷水 | ≥50mL/min |  |
| 11 | 转矩 | ≥1.6N.cn |  |
| 12 | 喷水冷却系统 | ≥1.5L/min |  |
| 13 | 135℃的温度进行高温高压灭菌 |  | 质保三年 |

（二）直手机技术参数

| 编号 | 项目 | 技术参数及性能指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转速 | ≤40000rpm |  |
| 2 | 车针装卸方式 | 锁针式 | 使用的车针：机头插入部直径φ2.35、全长44.5㎜、刃面的最大作业范围在4mm以下的；车针的安装长度：30mm |
| 3 | 车针夹持力 | ≥45N |  |
| 4 | 径向跳动度 | ＜80μm (T.I.R) |  |
| 5 | 135℃的温度进行高温高压灭菌 |  | 质保三年 |

（三）弯手机技术参数

| 编号 | 项目 | 技术参数及性能指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转速比 | 1：1 |  |
| 2 | 转速 | ≤40000rpm |  |
| 3 | 车针装卸方式 | 按压式取针 |  |
| 4 | 车针夹持力 | ≥45N | 建议使用ø2.35尺寸 |
| 5 | 最大工作部直径 | φ4.0mm |  |
| 6 | 135℃的温度进行高温高压灭菌 |  | 质保三年 |

二、商务参数

★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。国产设备交付，设备必须为6个月内生产的产品；进口设备交付，设备必须为一年内生产的产品。
★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满3年后支付10%余款给乙方。
★5、质保与售后：整机保修3年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料(加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页)，并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。