低负压电动吸引器招标参数

- 技术参数

- 采用电磁泵作负压源，可长时间连续运行，噪音低、无油雾污染，可免去泵体的日常维护和保养。
2、可为吸引管道和收集容器提供有效的负压，设备运行时压力系统不会产生正压，使用安全可靠。
3、负压调节阀具有锁定功能，可根据临床需要设定负压值。
4、通过管路上的负压调节阀控制吸引时所需要的负压值，并由面板上的液晶屏来显示。

5、“kPa”和“mmHg”双单位显示负压值，便于临床调节和使用时直观读取负压值。
6、液晶屏具有背光功能，便于夜间读取设备上的压力数值。
7、全新塑料外壳，贮液瓶采用透明硬质塑料，便于拆卸、清洗和携带。
8、结构紧凑、重量轻、操作简单、携带方便。
9、极限负压值：≤20kPa（150 mmHg） （AC220V，1个标准大气压下）
10、负压调节范围：-2kPa～极限负压值 
11、自由空气流量：≥6 L/min
12、噪声：≤52 dB(A)（极限负压下）
13、贮液瓶：≥1000mL（PC塑料）
14、电源：220V～  50Hz
15、输入功率：≥30VA
二、配置清单

| 序号 | 配件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 管夹 | 1个 |
| 3 | 吸引管接头 | 1个 |
| 4 | 吸引软导管 | 1根 |
| 5 | 熔丝管 | 2只 |
| 6 | 空气过滤器 | 2只 |
| 7 | 电源线 | 1根 |
| 8 | 保修卡、说明书、合格证 | 1套 |

- 三、商务参数
★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。国产设备交付，设备必须为6个月内生产的产品；进口设备交付，设备必须为一年内生产的产品。
★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

- ★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

- ★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满壹年后支付10%余款给乙方。
★5、质保与售后：整机保修壹年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

- ★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料(加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页)，并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。