娄底市中心医院

采购文件

项目名称：娄底市中心医院设备科采购项目

（二氧化碳培养箱等一批设备医院公开挂网）

二〇二六年六月

- 第一章 投标邀请

- 二氧化碳培养箱等一批设备项目进行医院公开挂网，将事项公告如下：

- 一、项目信息

- 项目名称：二氧化碳培养箱等一批设备

- 采购方式

- 1、医院公开挂网，最低评标价法，在满足所有参数的条件下，报价最低者中标，如有多个并列最低价，则由并列最低价投标人再次报价，直至出现最低报价为止。

- 三、投标人资格要求

- 1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定；

- 2、参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 3、投标人未列入经营异常名录和未列入严重违法失信企业名单（黑名单），投标人企业法人代表未被列入失信被执行人名单；

- 投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等网站，未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”；

- 4、本项目不接受联合体投标，不得分包、转包；

- 5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动；

- 四、投标截止时间、开标时间及地点：

- 1、投标截止时间、开标时间：具体时间见采购项目公示表

- 2、开标地点;娄底市中心医院

- 五、采购人地址和联系方法：

- 1、采购人名称：娄底市中心医院

- 2、联系人及联系方式：孙沁忍 16673869902

- 3、采购人地址：娄底市长青中街51号

- 六、投标须知

- 1、否决投标的情形：

- 1.1、投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标的；

- 1.2、资格评审时，投标人资格条件不符合国家有关规定或者文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正，或者其说明补正无法证明其为合格投标人的；

- 1.3、评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；

- 1.4、投标人未按照要求出席开标会的；

- 1.5、投标报价有错误的，评标委员会将要求投标人作出书面澄清说明和确认，投标人拒不作出澄清说明和确认的；

- 1.6、投标文件存在弄虚作假或者隐瞒事实，或者未按照文件要求如实提供有关情况和文件，以及证明资料且对投标人有利的，应当否决其投标。被列为中标候选人的，应当取消其中标候选人资格。

- 2、有下列情形之一的，采购人将重新挂网采购：

- 2.1、投标截止时间止，投标人少于3家的；

- 2.2、经评标委员会评审后，有效投标人少于3家的。

- 第二章  采购需求

一、采购清单、采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购项目

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算价格 （万元） | 是否允许进口设备投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化碳培养箱 | 1台 | 2 | 否 |
| 2 | 生物安全柜 | 1台 | 4.13 | 否 |
| 3 | 超纯水机 | 1台 | 0.89 | 否 |
| 4 | 试剂冷藏冰柜 | 1台 | 0.26 | 否 |
| 5 | 高速低温离心机 | 1台 | 1.4 | 否 |
| 6 | 金属浴 | 1台 | 0.33 | 否 |
| 7 | 血细胞计数器 | 1台 | 0.19 | 否 |
| 合计 |  |  | 9.2 |  |

2、服务时间：双方签订合同时具体约定。

3、服务地点：娄底市中心医院。

二、项目内容及要求（以下内容必须全部响应，否则视为无效投标）

- 技术参数

（一）二氧化碳培养箱

1、使用范围：二氧化碳培养箱是细胞、组织、细菌培养的一种先进仪器，是开展肿瘤学、遗传学及生物工程所必须的关键设备，广泛应用于微生物、农业科学、药物学的研究培养和生产。

- 产品特点：

- （1）外壳冷轧板表面静电喷塑，内胆为镜面不锈钢。

- （2）智能温度控制器，液晶显示，可设定调节参数。

- （3）箱内装有紫外线杀菌系统，可有效杀灭细菌、霉菌、支原体等微生物。

- （4）双重密封门结构，便于观察；减压阀设计保证进气压力增加安全性。

- （5）电磁阀控制，二氧化碳进气口采用微生物过滤器，直径≥0.3μm的颗粒，过滤效果高达99.99%，有效过滤二氧化碳气体中的细菌及灰尘颗粒。

- 3、技术参数

- （1）容积：≥160L

- （2）控温范围：RT+5—50℃

- （3）水套式：数显微电脑控温仪

- （4）生物过滤器，紫外线消毒，带门温控制

- （5）配二氧化碳专用阀

（二）生物安全柜

1、基本参数：

（1）分类：A2型，30%外排，70%循环

（2）外部尺寸≥（L×D×H）1800mm×755mm×2200mm；

（3）内部尺寸≥（L×D×H）1625mm ×600mm×660mm 。

（4）台面距离地面高度：770mm±5

（5）风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s

（6）系统排风总量：≥620 m³/h

（7）额定功率：≤1800VA（包含操作区插座负载，总负载不能超过1000VA,单个插座功率最大500VA）

（8）噪音等级：≤65dB（A）

（9）照明：≥1000lx

（10）过滤效率:送风和排风过滤器均采用硼硅酸盐玻璃纤维材质的ULPA高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995%

（11）使用人数：1—3人

2、生物安全性：

（1） 人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105

（2） 产品安全性：菌落数≤5CFU/次

（3） 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次

3、结构功能特点：

（1）安全柜符合国标GB41918-2022《生物安全柜》以及《GB/T 18268.1-2025测量，控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 第1部分：通用要求》的要求。

（2）安全柜裸露工作区三侧壁板采用304#不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用圆角处理；

（3）工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）负压环绕设计工作区内；

（4）工作台面材质为304#不锈钢，采用盆状式设计，即使实验有废液溢出，也不会流入积液槽中，便于清理；

（5）脚轮与支架一体化设计，安全柜即可通过脚轮安全移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平；

（6）柜体和支架可分离；

（7）前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；

（8）LCD彩色液晶显示屏，全参数显示,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间并由条码显示过滤器的使用寿命，条码全部点亮是过滤器寿命到期，运行状态全部显示；

（9）脚踏电动、轻触按键、遥控电动三种方式灵活控制玻璃门升降，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降，使操作更加方便；且玻璃门升降时不用直接接触玻璃，使实验人员更安全；

（10）遥控控制：安全柜的所有按键操作，都可通过遥控控制实现；

（11）具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间；

（12）严格的气密性检测：安全柜内加压500Pa，保持10min后气压不低于450Pa；

（13）前窗气流隔断设计：防止了气流通过前窗侧壁及上侧进行泄露；

（14）优良的风机选用：风机的电机当安全柜在正常运行而不调整电机的速度控制，经过滤器的风压下降50%时，风机的排气量下降不超过10%；

4、完善的报警系统：

（1）玻璃门不在安全高度报警：玻璃门安全高度为200mm，当安全柜前侧高于或低于安全高度时，安全柜会声光报警；

（2）过滤器压力超高报警：当过滤器的阻力变大，安全柜会声光报警；

（3）过滤器失效更换报警：当过滤器寿命使用到期后，会有过滤器更换声光报警；

（4）气流波动报警：当安全柜的气流波动超过标称值的20%时，声光报警；

5、安全的连锁保护设计：对误操作均设置连锁保护

（1）安全柜风机与玻璃门互锁：当安全柜玻璃门落到最底部时，安全柜风机自动关闭，更加保护了安全柜的使用，增加了安全柜的使用寿命；

（2）紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁：当玻璃落到底部且照明灯不开启时，紫外灯才能开启；

- 6、前窗关闭双重触发信号，使紫外灯杀菌消毒功能正常开启；

- 7、负压风道设有异物过滤结构，防止纸屑等异物进入风机系统影响产品正常运行；

22、资格证明和技术文件

（1）ISO9001质量管理认证

（2）ISO14001环境管理体系认证

（3）ISO13485医疗器械质量管理体系认证

（4）国家食品药品监督管理局核发的生物安全柜产品注册证

23、设备配置清单

主机1台、底座1套、内风机1台、送风过滤器1套、排风过滤器1套、插座2个、遥控器1件、脚踏开关1件、紫外灯2件、照明灯2件。

- 超纯水机

1、滤芯配置表 ：

a、前置滤芯加长版PP棉 2支， 加长版CTO活性炭 1支；

b、第1级RO 650G*1支；

C、第2级 RO 650G*1支；

d、纯化柱滤芯4支；

2、超纯水电导率：≤0.1μs/cm；

3、超纯水电阻率：15~18MΩ；

4、电压/功率：220V~200W ；

5、设备尺寸：≤宽 59cm*深 41cm*高 145 cm；

（四）试剂冷藏冰柜

1、应用范围:适用于药房、制药厂、医院、卫生所、科研院所、疾病预防控制中心等行业机构,用于储存药品、试剂、疫苗、生物制品等，篮筐个数≥4个。
    2、产品特点
   2.1温度控制系统:LED显示屏，显示精度高达0.1C,设有密码保护防止随意调
整。
   2.2、强制风冷系统，箱内温度恒定控制在2~8C。

3、安全控制系统:

（1）多种故障报警:高低温报警、开门报警、传感器故障报警；
（2）三种报警方式:声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警；
（3）多重保护功能:开机延时、停机间隔等。
4、制冷系统:采用无氟制冷剂。
5、设计特点:
（1）安全门锁设计；
（2）宽电压带设计，适合187~242V电压下使用；（3）离线镀膜玻璃门，防止门体凝露；
（3） LED照明灯；
（4）配备温度测试孔，便于检测箱内温度；
（5）多层可移动式搁架，高度可自由调节；
（6）脚轮设计，带底脚螺钉；
（7）产品无霜设计，冷凝水自动蒸发。

（五）高速低温离心机

1、仪器特点：

（1）交流变频电机直接驱动；

（2）采用高效能环保制冷系统；

（3）最高转速运行噪音低于58分贝。

（4）门盖机身双层密封圈；

（5）微机控制，彩色屏幕显示，程序可编可存，转速，离心力，时间可同时显示。

（6）三级阻尼减震，≥10种升降速曲线，≥30种自由程序可编可存,可满足不同实验需求。

（7）设有超速、超温，电子安全门锁等多级保护功能。

2、主机参数：

- （1）最大转速:≥16500r/min

- （2）最大离心力：≥19480xg

- （3）最大容量：≥4×100ml

- （4）定时范围：1s～99min

- （5）整机噪音：<58dB

- （6）转速精度：±10r/min

- （7）温控范围：-20℃～+40℃

- （8）温控精度：±1℃

- （9）电    源：AC220V  50Hz　10A

- （10）整机功率：≤880W

3、适配转子：

| 序号 | 名称 | 容量 | 转速 | 离心力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 角转子 | 12×1.5-2.2ml | 16500r/min | 19176xg |
|  | 适配器 | 12×0.5ml |  |  |
|  | 适配器 | 12×0.2ml |  |  |
| 2 | 角转子 | 12×5ml | 16500r/min | 19480xg |
|  | 适配器 | 12×1.5ml |  |  |
| 3 | 角转子 | 12×10ml | 12000r/min | 13523xg |
|  | 适配器 | 12×5ml |  |  |
|  | 适配器 | 12×1.5ml |  |  |
| 4 | 角转子 | 24×1.5-2.2ml | 14000r/min | 19020xg |
|  | 适配器 | 24×0.5ml |  |  |
|  | 适配器 | 24×0.2ml |  |  |
| 5 | 角转子 | 36×0.5-0.2ml | 13000r/min | 15304xg |
|  | 适配器 | 36×0.5ml |  |  |
|  | 适配器 | 36×0.2ml |  |  |

| 6 | 角转子 | 12×8×0.2ml | 12000r/min | 16985xg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 角转子 | 10×15ml | 11000r/min | 14069xg |
|  | 适配器 | 10×10ml |  |  |
|  | 适配器 | 10×5ml |  |  |
| 8 | 角转子 | 6×50ml | 11000r/min | 13122xg |
|  | 适配器 | 6×15ml |  |  |
|  | 适配器 | 6×10ml |  |  |
|  | 适配器 | 6×5ml |  |  |
|  | 适配器 | 6×1.5ml |  |  |
| 9 | 角转子 | 4×10/100ml | 10000r/min | 10979xg |
|  | 适配器 | 4×50ml |  |  |
|  | 适配器 | 4×15ml |  |  |
|  | 适配器 | 4×10ml |  |  |
|  | 适配器 | 4×5ml |  |  |
|  | 适配器 | 4×1.5ml |  |  |

（六）金属浴

1、LCD液晶显示，设定数据、当前数据同时显示；

2、多点运行功能，可进行多段程序预设，每段程序也可独立开启关闭；

3、达到目标温度、运行结束或发生故障时，蜂鸣报警功能；

4、多处散热装置，内置超温保护装置，有效避免仪器运行过热；

5、采用半导体控温，可实现加热及制冷功能；

6、输入电源 AC110~220V，频率 50Hz，功率 ≥ 250w；

7、温控范围  室温-25℃~100℃；

8、控温精度 ≤ ± 0.3 ℃；

9、时间设置 1min ~ 99h/∞；

10、标配模块 1.5/2ml×35孔

11、编程功能 支持（最多 5 点）；

（七）多功能血细胞分类计数仪

1、仪器键盘共 32 个键，分别分上下两档输入、输出，有专门符号表示；

2、输出用 8 只 LED 显示块显示，亮度高，参加运算的数据可达 8位。

3、仪器具有骨髓细胞计数分析，细胞化学染色结果计算，外周血细胞计数分析功能，能迅速计算出各项指标。

4、计数和倒计数工作时会发出不同频率响声，到预定计数值时，会发出信号。

5、仪器具有计算功能，能完成加、减、乘、除、累加、累减、累乘、累除、百分率、开平方根等计算功能。还能进行变量值、变量值个数、算数平均、标准差、标准误等统计学计算功能。

6、仪器处于各种计算状态时，均有发光二极管表示。

7、本机连续工作时间不少于 12 小时。

8、产品音量可进行大，小，静音三档调节。

9、总计数位：8 位，每一计数键计数为 5 位。百分比、粒红比，白红比精确度-小数

点后两位，误差±1 个字。

- 商务参数

- 1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。国产设备交付，设备必须为6个月内生产的产品；进口设备交付，设备必须为一年内生产的产品。
    2、交货时间：按合同约定的日期交货。

- 3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

- 4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满3年后支付10%余款给乙方。
    5、质保与售后：整机保修3年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

- 6、在投标文件中必须提供相关佐证资料(加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页)，并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。

三、标书要求

1、封面：需注明标的名称、投标文件、单位、时间；

2、“三证合一”或“五证合一”营业执照，医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（按法律规定提供证件）、生产厂家营业执照、生产许可证（如按法律规定需提供）、产品注册证（如按法律规定需提供）；

3、投标人身份证复印件；

4、如投标人不是法定代表人，须持法定代表人亲笔签名的授权委托书,并提供法定代表人身份证明和法定代表人身份证复印件，同时要求法定代表人在身份证复印件上注明用途及签全名。

5、履行本项目所必需的资质证明；

6、针对此项目的技术、服务方案；

7、投标人认为需提供的其他和评审有关的资料；

8、投标文件的每一页都必须加盖投标单位的公章；

9、投标文件参数响应表中必须标注响应项佐证材料所对应页面。

10、所有资料均应编入投标文件，胶装并用纸质文件袋封好（一正一副），标书必须“A4规格纸张胶制（非打孔或夹装）装订成册，并编制总目录”,要求密封，否则视为符合性审查不合格，作无效投标处理，在开标现场验证时打开，采用现场开标的方式。

四、合同

合同编号：

医疗设备采购合同

甲方（采购方）：娄底市中心医院

法定代表人：杨吉军

统一社会信用代码：12431300447162073W

地址：湖南省娄底市娄星区长青中街51号

联系人：朱振宇

联系电话：15673845559

乙方（供货方）：

法定代表人：

统一社会信用代码：

地址：

联系人：

联系电话：

甲方通过（□公开招标☑医院公开挂网□医院院内议价□湖南政府采购电子卖场竞价）方式采购二氧化碳培养箱等一批 ，乙方为中标/中选供应商，项目编号：   /        。根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律规定，甲乙双方在采购项目确定的基础上，就采购二氧化碳培养箱等一批 相关事宜平等、自愿、公平、诚信协商，达成一致，特订立本合同，以资共同遵守。

- 第一条  采购内容

- 1.1 设备名称、品牌、型号、价格

| 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单价（元） | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化碳培养箱 |  |  |  | 1 |  |
| 生物安全柜 |  |  |  | 1 |  |
| 超纯水机 |  |  |  | 1 |  |
| 试剂冷藏冰柜 |  |  |  | 1 |  |
| 高速低温离心机 |  |  |  | 1 |  |
| 金属浴 |  |  |  | 1 |  |
| 血细胞计数器 |  |  |  | 1 |  |
| 合计价款金额人民币（大写）： 元整 （小写）： 元 |  |  |  |  |  |

- 1.2 本合同约定价格为（□固定总价☑固定单价），不因物价、市场波动变更，约定价格包括且不限于设计费、材料费、人工费、安装费、包装费、运输费、装卸费、调试费、接口费、检测费、检验费、税费、保险费、售后服务费、附随服务费等在内所有费用。

- 1.3 ☑本合同设备无需与甲方使用的信息系统对接。□本合同设备需要与甲方使用的信息系统对接，因对接产生的接口开发等乙方及第三方需要收取的全部费用均由乙方承担。

- 第二条  交货时间、地点、运输、装卸、搬运

- 2.1 交货时间：乙方应在（□自接到甲方通知之日起   日内□   年   月   日之前）将设备运至甲方指定交货地点，并在（□到货后    日内□   年   月   日之前）完成安装、调试，办理验收手续并交付甲方使用。

- 2.2 甲方指定交货地点：湖南省娄底市娄星区长青中街51号 娄底市中心医院设备科。

- 2.3 运输、装卸、搬运：由乙方自备交通运输工具将设备运至合同约定地点，并负责设备装卸、搬运的人工及费用。

- 第三条 质量标准、质量验收、包装要求

- 3.1 质量标准：乙方提供设备的质量、安装应符合或优于国家标准；如投标文件/响应文件中的技术参数和质量标准高于国家标准，则设备的技术参数和质量标准以投标文件/响应文件为准；如乙方应交付的设备属于国产设备，则应保证该设备为交付时起近6个月内生产的产品；如乙方应交付的设备属于进口设备，则应保证该设备为交付时起近一年内生产的产品。

- 3.2 质量验收：以本合同约定标准按以下方式进行验收：

- 3.2.1 到货验收：乙方将设备运至指定交货地点后，应通知甲方，并向甲方提供厂家标准资料文件（进口设备需提供真实有效的海关报关单，其他设备需提供产品合格证）和原厂售后质保承诺书。甲方自接到乙方通知之日起 7日内组织人员对设备按合同约定及厂家出厂装箱单进行到货验收，经甲方验收合格后签署验收报告单，乙方方可进行现场拆包、安装、调试、培训。如经甲方验收不合格，乙方应在 7日内无条件予以更换。

- 3.2.2 总体验收：乙方将设备全部拆包、安装、调试、培训后应及时通知甲方，甲方自接到乙方通知之日起7日内自行组织或委托第三方进行总体验收，验收合格后签署总体验收报告单。如经甲方或第三方验收不合格，乙方应在 7日内无条件予以返工并承担所有费用。

- 3.2.3 甲方验收时如发现乙方所交付、安装的设备不符合本合同约定，甲方应做出详尽的现场记录，由甲乙双方签署备忘录，该现场记录和备忘录作为乙方补交缺少部件、更换不符标准部件的有效依据，由此产生的一切经济损失由乙方承担。

- 3.3 包装要求：乙方提供的设备必须为原厂包装，外包装到货时应保证完好无损，否则甲方有权拒绝收货，由此造成的延期交货违约责任和一切经济损失全部由乙方承担。

- 第四条 安装、培训等事项

- 4.1 甲方负责协调、处理与安装、调试有关事宜，为乙方创造良好的安装、调试环境。

- 4.2 甲方委派  邓时敏13723814432 作为代表，跟踪、检查安装、调试现场。

- 4.3 乙方负责对甲方的操作人员进行免费培训。

- 4.4 乙方在安装、调试过程中应加强操作人员的安全教育，杜绝安全事故的发生。

- 第五条 售后服务

5.1 本合同设备质保期为 3年，自甲方在总体验收报告单上签字确认合格之日起开始计算。

- 5.2 乙方在质保期内免费提供维修、更换、保养、咨询等服务。如设备在质保期内出现质量问题，乙方应在接到甲方通知（包括电话通知）后1小时内响应，响应后24小时内赶到甲方提供服务，相关费用由乙方承担。如乙方不及时提供服务，甲方有权委托第三方提供维修、更换、保养、咨询等服务，由此产生的相关费用，甲方有权在应付款中扣除、不足部分由乙方另行补足，或要求乙方将第三方提供服务产生的相关费用直接支付给甲方。

- 5.3 质保期内，乙方每年至少对设备进行一次巡检并向甲方提交巡检记录。

- 5.4 质保期届满后，如设备出现问题，乙方应在接到甲方通知（包括电话通知）后 1 小时内响应，响应后24小时上门服务，相关费用由甲方承担。

- 5.5 乙方须指派         （电话：          ）专门负责与甲方联系售后服务事宜，如人员发生变动，应及时通知甲方。

- 第六条 付款时间、方式

- 6.1 甲方通过银行转账方式向乙方指定银行账户支付款项；甲方在总体验收报告单上签字确认合格之日起4个月内，向乙方支付合同约定总价款的90%；余款10%，甲方在质保期届满且不存在需被扣除情形之日起10个工作日内，免息支付给乙方。

- 6.2 乙方指定收款银行账户的开户名：                   ；开户银行：            ； 账号：                      。

- 6.3 乙方应在甲方首次付款前，向甲方提供以乙方自己名义开具的与本合同总价等额的增值税普通发票；如乙方未及时提供发票，甲方有权顺延付款，由此产生的责任均由乙方自行承担。

- 第七条 风险承担

- 7.1 乙方履行本合同过程中发生事故，包括但不限于在运输、装卸、安装及调试过程中发生事故，给甲方、乙方或第三方人身、财产造成的所有损失，均由乙方负责处理和承担全部法律责任、经济赔偿。

- 7.2 本合同设备毁损、丢失的风险自甲方在总体验收报告单上签字确认合格后转移给甲方，此前设备的一切风险均由乙方承担。

- 7.3 如甲方因乙方设备、质保服务等原因涉及纠纷、诉讼或被处以行政处罚，由乙方承担甲方因纠纷、诉讼、罚款等造成的全部经济损失。

- 第八条 廉洁条款

- 8.1 乙方应严格遵守国家相关法律法规，涉及合同的有关业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信原则，不得为获取不正当利益，损害国家、集体和甲方利益。

- 8.2 乙方的任何人员（包括股东、管理人员、普通员工等）及与乙方本业务有关的任何人员（包括与乙方不存在劳动、劳务关系的人员），均不得对甲方工作人员或其亲友、关系人请客、送礼或赠送礼金、有价证券、贵重物品及给予回扣、好处费、感谢费等其他形式的好处，否则甲方有权要求乙方按本合同约定向甲方支付违反廉洁条款的惩罚性违约金。

第九条 保密条款

9.1 本合同订立、履行、变更等产生的研究、商讨、交流等信息，履行本合同获悉的甲方商业秘密、运营信息、工作人员信息、患陪个人信息等，均属保密信息。

9.2 乙方应对保密信息采取有效手段严格保密，不得用于非本合同之目的或向第三方泄露。如政府部门、法院或其他有权部门要求乙方提供保密信息，乙方应当立即向甲方通报。

9.3 因乙方未履行本合同保密义务造成甲方或第三方损失的，由乙方承担全部赔偿责任。

9.4 本合同保密条款在合同被认定无效、被撤销或终止、解除后仍然有效。

第十条 通知与送达

10.1 甲乙双方同意，与本合同有关的任何文书，应以书面方式按照本合同约定发送，书面方式包括手机短信、微信、书面函件、电子邮件等形式。

10.2 双方确认的文书（包括未来可能发生的诉讼或仲裁活动中法院或仲裁机构的送达法律文书）送达地址：

10.2.1 甲方的联系地址：娄底市娄星区长青中街51号娄底市中心医院设备科，联系人： 朱振宇，联系电话： 15673845559 ，邮箱地址：7248283@qq.com，或微信号： 15673845559。

10.2.2 乙方的联系地址：               ，联系人：          ， 联系电话：          ，邮箱地址：           ，或微信号：          。

10.3 上述通知应被视为在下列时间送达：以快递或专人发送的，在收件人签收之日或拒收之日；以挂号邮件发出的，在发出之日起7个工作日；以电子邮件发出的，在电子邮件进入收件方电子邮箱服务器之日。

10.4 以上地址和联系方式，任何一方发生变更应在变更之日起3日内通知对方。如未通知，一方按原地址送达的书面资料被退回的，退回之日视为送达之日。任何一方按照确认地址送到另一方的书面资料被拒绝签收导致邮件被退回的，退回之日视为送达之日。

第十一条 合同的变更、解除

11.1 本合同经双方协商一致后可以变更，双方应另行签订补充协议。

11.2 如甲方因政策变化等非自身主观原因不需要购买本合同全部设备，经书面通知乙方后可以提前终止本合同；如甲方因运营需要等原因不需要购买本合同部分设备，不需要购买的部分自动从采购内容中剔除。

11.3 乙方出现以下违约情形之一的，甲方有权拒绝支付任何价款并解除合同：

11.3.1 乙方逾期30日仍不能供货；

11.3.2 乙方提供的设备质量不符合国家标准、本合同标准或投标文件/响应文件约定标准；

11.3.3 乙方将本合同权利义务全部或部分转让给第三方；

11.3.4 其他根本违约的情形。

第十二条 违约责任

12.1 甲方因11.2情形提前终止本合同或剔除部分采购内容均无须承担违约责任，乙方不得因此要求甲方予以任何经济赔偿或补偿。

12.2 如乙方未在本合同约定时间内将验收合格的设备交付给甲方使用，除应赔偿甲方因此造成的损失外，每逾期一日，按（□       元 ☑本合同约定总价款的千分之一）标准向甲方支付违约金。

12.3 如乙方单方解除合同或甲方因11.3情形解除合同，乙方应赔偿给甲方造成的全部经济损失，并按（□       元 ☑本合同总价款30%）标准向甲方支付违约金。

- 12.4 无论甲方在任意时候（不限于本合同履行期间）发现存在违反本合同廉洁条款及供应商考核管理制度约定的行为，乙方均须向甲方支付一次性惩罚性违约金，该违约金金额按以下较高者确定：（1）本合同总费用的10%；（2）根据《娄底市中心医院医疗器械供应商考核管理制度》规定计算的廉政违约金金额。如乙方除需承担违反廉洁条款及供应商考核管理制度的违约责任外，同时存在其他违约行为，乙方仍须就其他违约行为承担相应违约责任。

12.5 依据本合同约定乙方应支付给甲方的违约金，甲方有权在应支付给乙方的任意价款中直接予以扣除，如扣除部分不足，乙方应在接到甲方通知后3日内补足。

第十三条 争议解决

13.1 本合同适用中华人民共和国法律，并按其解释。

13.2 如双方在履行本合同过程中发生争议，双方应先协商解决，协商解决不成的，任一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

第十四条 附则

14.1 甲方《娄底市中心医院医疗器械供应商考核管理制度》、乙方加盖公章的资质复印件、售后承诺等作为本合同附件。

14.2 本合同组成文件和优先解释顺序：乙方在履行本合同中作出的书面承诺；本合同补充协议；本合同及附件；中标通知书/成交通知书/议价结果公示/成交公告；投标文件/响应文件；招标文件/采购文件/采购需求；其他与本合同有关的资料。

14.3 本合同一式伍份，甲方执肆份、乙方执壹份，自双方签字并盖章后生效。

甲方（盖章）：娄底市中心医院        乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：                法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：              或委托代理人（签字）：

合同签订地履行地：娄底市娄星区      签订时间：      年     月     日

附件

- 第三章   投标文件的格式

- （必须按以下标题和顺序进行编制）

第一部分、开标一览表

注：此项内容需包含投标商品名称、数量、品牌、型号、单价、总价、等信息

第二部分、资格证明文件

一、法定代表人授权委托书

本人（姓名、职务）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）（采购编号：     ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：       。

代理人无转委托权。

本授权书于日期：    年    月    日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证（正面、反面）复印件

法定代表人身份证（正面、反面）复印件

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：    年    月    日

二、投标人资格声明

致(           )：

按照招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为      ，全称为      ，统一社会信用代码为      ，法定代表人为      ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

三、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。

四、我单位在参加本采购项目前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：对公民处罚款在1000元及以上；对法人或者其他组织处罚款在2万元及以上；法律法规另有规定的，从其规定。

五、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

六、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他法人单位如下：

2、我单位直接控股的其他法人单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他法人单位如下：

七、我单位承诺参与本项目时不存在围标、串标、陪标等违法行为

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

我单位保证随时按照要求提供能够证明上述声明事项真实性的任何有效文件。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：    年    月    日

三、符合基本资格条件证明材料复印件或者情况说明

注：投标公司的营业执照及资格要求的证明材料，提供信用中国网页查询截图，并加盖单位公章（按顺序装订）。附件    湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司具有独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定，

本公司企业规模为：          （大型、中型、小型、微型 ）

统一社会信用代码：                        、注册登记机构：                 、 注册日期：                 、有效期：               、注册资本：                、地址：               、经济行业：                 、经济性质：

法定代表人姓名 (签字)：             、身份证号：                           、

手机号：             ；

授权代表人姓名 (签字)：                、身份证号：

手机号：               。

供应商名称（盖公章）：

2023年     月     日

注、企业规模划分标准：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

第三部分、采购需求响应程度

采购需求响应/偏离表

项目编号：                    项目名称：                     包号：

| 序号 | 招标文件章节条款号 | 招标文件要求 | 投标文件应答 | 响应/偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

（1）投标人应根据文件第二章中采购需求填写本表，逐条应答；

（2）如不提供此表，则视为投标人不满足文件第二章的所有条款要求，其投标无效；

（3）本项目为最低价评分法，所有参数必须全部响应，并在响应表中逐条应答，如有任何一条负偏离，则视为无效投标