- 放射线检测仪（分体式多功能辐射计量率仪）招标参数

一、技术参数

- 系统配置要求

  - 分体式多功能辐射剂量率仪主机，1台

  - 分体式多功能辐射剂量率仪探头，1个

  - 数据传输线，1根

  - 电源线，1根

- 性能指标

  - 适用范围以及功能用途：在放射性监测有较高要求的场合，进行辐射预警监测和分析。

  - 主机

    - 探测器类型：GM管

    - 检测射线类型：X、γ

    - 测量方式：实时值、平均值、最大值（需提供设备证明照片，以验证该参数）

    - 剂量率范围：0.01μSv/h~100mSv/h

    - 累积剂量：0.00μSv~9.99Sv

    - 显示单位：μSy/h、μGy/h、Bq/cm²、cps、cpm

    - 实时剂量显示进度条

    - 报警方式：声光报警

    - 电池使用时间：>24小时(单主机)

    - 主机外壳：高强度ABS抗电磁干扰防水外壳

    - 数据显示：≥2.4英寸低能耗TFT彩色液晶显示屏

    - 数据存储：4G外置可插拔SD存储卡

    - 充电接口：USB数据线

    - 供电方式：可充电大容量锂电池

    - 尺寸：≤190mm×90mm×50mm

    - 重量：≤300g

    - 工作环境：

- 温度范围：-10℃~40℃

- 湿度范围：0~95%R.H

    - 主机主界面可显示多种测量数据和设备信息，包括：时间、电量、日期、报警方式、探测射线类型、探头报警值、探头探测数据、探头平均探测器数据、以进度条显示的探测数据、主机内置γ探头的剂量率测量值（提供产品主界面证明照片或截图，以证明功能的完整性）

    - 主机正面具有报警指示灯和充电指示灯，以提示主机报警和充电状态（提供产品证明照片，以证明功能的完整性）

    - 主机需操作简单、易于上手，主机正面具有5个操作按键，包括：电源开关键、设置键、上翻键、下翻键、确定键（提供产品证明照片，以证明功能的完整性）

  - 探头

    - 碘化钠闪烁体探测器尺寸：≥Φ30mm×25mm

    - 剂量率量程：10nSv/h~1.5mSv/h

    - 量响应：20keV~3.0Mev

    - 相对固有误差：≤±10%(相对137Cs)（需提供具有国家认可检测资质的第三方检测机构出具的证书）

    - 重复性：<3%(相对137Cs)（需提供具有国家认可检测资质的第三方检测机构出具的证书）

    - 尺寸：≤300mm×100mm×90mm

    - 重量：≤0.7kg

- 技术文件

  - 产品及其附件的装箱清单；

  - 产品出厂质量合格检定证明文件；

  - 用户手册。

- 技术服务

  - 培训

为用户远程提供有关仪器基本原理，仪器操作、设备维护、设备维修以及数据处理等方面的专业培训。

- 包装

外表面应有产品标志，包括制造厂名、产品名称、产品型号或标记、制造日期或编号，包装必须经过减震处理，包装箱上应有“精密仪器”、“小心轻放”和防潮等标记。

- 二、商务参数
★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。国产设备交付，设备必须为6个月内生产的产品；进口设备交付，设备必须为一年内生产的产品。
★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

- ★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

- ★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满壹年后支付10%余款给乙方。
★5、质保与售后：整机保修壹年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

- ★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料(加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页)，并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。