- 间歇充气加压装置招标参数

- 一、技术参数

- 气囊腔道数:手足单腔、三腔、四腔、六腔、八腔。支持气囊腔数识别，识别后系统屏幕显示治疗部位，最大支持8腔压力单独可调。

- 气囊种类支持:≥40种气囊规格，能覆盖四肢，臂部四腔气囊、腿部四腔气囊、左/右手单腔气囊、腿部三腔气囊、臂部三腔气囊、小腿三腔气囊、左/右足单腔气囊，支持重复使用和单人使用。

- 通道数:最大支持两通道，双通道可同时充气，也可交替充气。

- 支持静脉血液再充盈侦测功能，可分为自动模式和预设模式。

- 压力范围:治疗压力10-260mmHg，调节精度≤1mmHg，支持快速调节，最大输出压力范围0-300mmHg，支持压力单位mmHg和kPa切换。

- 充气速度:充气速度6级可调，由慢到快，可横向滑动调节，最快5s内达到设定值。

- 治疗时间：治疗时间可设置1~999小时59分钟以及不间断治疗两大类，治疗时间可调，调节步进≤1分钟，支持快速调节;

- 无线扩展功能:具有WIFI接口，可连接设备中央工作站软件，统一控制科室设备工作，并可以统计设备使用情况，回传治疗记录到VTE系统以及HIS系统，形成静脉血栓防治管理闭环。

- 零压跳过功能:支持创口零压跳过功能，更好的适应不同患者、不同部位的治疗需求。

- 提示及报警功能:仪器具有超压、欠压、故障和电池电量低提示，提示发生时，界面有闪烁提示，并伴随声音提示。

- 安全防护功能:仪器具有过压提示，并在过压提示时，泄放气囊中气体以保证使用安全。过压提示阈值为设置最大治疗压强的120%。

- 具有医用级不锈钢挂背，可挂于床尾，也可配备定制台车，方便移动使用。

- ≥5寸彩色高清触摸屏，操作顺畅无卡顿，支持屏幕保护功能，治疗时仅可进行开关操作，防止误操作。支持自维护自诊断功能，支持压力校准、硬件检测等功能。

- 工作模式：梯度压力模式、恒压模式、手足泵模式等组合治疗方案≥20种。

- 防电磁干扰，符合符合YY9706.102 标准电磁兼容有关要求。

- 自动泄压功能：在达到预置工作时间、中断治疗、开关关闭、过压保护、设备故障时自动泄压。

- 支持治疗数据无限存储查询功能：查询页面提供历史记录检索、首页、尾页、 删除、全部删除、展开功能。列表信息包含序号、方案、能量、压力、时间、日期、时长。

- 使用年限十年，质保时间不低于三年。

- 二、商务参数
★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。国产设备交付，设备必须为6个月内生产的产品；进口设备交付，设备必须为一年内生产的产品。
★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

- ★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

- ★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满3年后支付10%余款给乙方。
★5、质保与售后：整机保修3年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

- ★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料(加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页)，并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。

- ★7、中标方免费完成在环保局相关部门进行设备备案登记。