COD在线监测设备招标参数

| 一、技术参数： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 性能指标 | 技术指标 |
| 1 | 功能要求 | 具备自动标定与清洗功能 |
| 2 | 检测对象 | CODcr（可满足医疗废水COD在线监测需求） |
| 3 | 执行国标 | HJ377-2019 |
| 4 | 测量原理 | 重铬酸钾消解 分光光度法 |
| 5 | 测量范围 (mg/L) | 0~5000 |
| 6 | 定量下限 | ≤15mg/L |
| 7 | 重复性 | ≤5% |
| 8 | 示值误差 | 分量程 ±5~10% |
| 9 | 零点漂移 (24h) | ±5mg/L |
| 10 | 量程漂移 (24h) | ≤5% |
| 11 | 记忆效应 | ±5mg/L |
| 12 | 氯离子屏蔽 | 0~100,000mg/L |
| 13 | 实际水样比对 | COD<50≤5mg/L COD≥50≤10% |
| 14 | 测量周期 | <60min |
| 15 | 电源电压影响 | ±3% |
| 16 | 自动清洗 | 自动清洗 |
| 17 | 抗干扰能力 | 氯离子屏蔽 10万mg/L |
| 18 | 通讯接口 | RS232/485 /4~20mA |
| 19 | 模拟输出 | 4~20mA |
| 20 | 电源 | AC(220±22)V (50±0.5)Hz |
| 21 | 功率 | 200W |
| 22 | 工作温度 | 5~45℃ |
| 23 | 工作湿度 | (65±20)%不结露 |
| 24 | 最小维护周期 | ≥168h |
| 25 | 环保认证 | CEP |
| 二、商务参数 |  |  |
| ★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。国产设备交付，设备必须为6个月内生产的产品；进口设备交付，设备必须为一年内生产的产品。 ★2、交货时间：按合同约定的日期交货。 ★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。 ★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满1年后支付10%余款给乙方。 ★5、质保与售后：整机保修1 年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。 ★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料(加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页)，并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。 ★7、中标方需免费负责设备的环保备案以及校准工作，不再产生其他任何费用。 |  |  |