医用低温保存箱-40℃+医用冷藏箱招标参数

- 技术参数

- （一）医用低温保存箱

1、箱内温度范围-20℃～-40℃可调节，有效容积≥530L。

- 微电脑控制，LED大数码管显示箱内温度，显示精度0.1℃；

3、具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、环温高报警、断电报警、门开报警、电池报警；

4、具有多种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警，远程报警接口；

5、多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行；

6、后备电池设计，断电后持续报警并显示箱内实时温度24小时以上；

7、采用HC环保制冷剂和制冷系统，明确制冷剂用量，制冷剂用量符合国家安全标准,可燃制冷剂不高于150g；

8、根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌上要标注制冷剂的详细名称及装入量；

9、采用碳氢节能压缩机，更节能环保;

10、采用品牌风机，高效制冷，使用寿命更长；

11、设定-40℃的特性点温度均匀性±3℃，全温区温度均匀性±5℃以内；

12、立式双门结构，优化嵌入式双密封条设计，三层密封，密封保温效果好，环保节能；

13、内藏式蒸发器设计，金属喷粉内胆，防腐蚀，制冷快；

14、箱内大空间，搁架间距上下可调，便于存放不同尺寸的物品；

15、门锁+锁鼻一体式手把门锁设计，即可一把钥匙一把锁，又可外加挂锁，可随意配置任意挂锁，实现多人管理；

16、具有2个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度；

17、脚轮+底脚设计，便于移动和锁定；

20、配备10个塑料抽屉；

21、产品具有医疗器械注册证；

- （二）医用冷藏箱

1、立式，有效容积≥410L。

2、采用微电脑控制，控制与显示精度0.1℃，采用循环风冷背吹，箱内温度恒定控制在2～8℃。

3、配备电子温控器，数字温度显示，调节增量为0.1℃，分辨率0.1℃。

4、报警功能齐全，具有多种故障报警（高低温报警、传感器报警、电池电量低报警、开门报警、断电报警、制冷系统故障报警）；支持四种报警方式：声音报警、灯光报警、远程报警、云平台报警。

5、冷凝水汇集后自动蒸发。

6、配备脚轮，可移动、可通过底脚固定。

7、箱体采用彩色喷涂钢板，内胆PS吸附内胆。

8、配备电极式加热玻璃门，附带自关门功能。

9、多层搁架设计，搁架带标识牌插槽便于区分存储物品，可实现分类存取物品。

10、采用LED冷光源，方便观察。

11、门体带门锁，同时在侧面增加锁扣，可配置挂锁，双重安全保障。

12、具有后备电池设计，断电后仍可持续显示箱内温度及声光报警48小时以上，电脑板具有断电记忆功能，报警声音可取消。

13、标配WIFI功能，可连接网络，可实现设备状态信息通过APP显示及报警。

14、产品具有医疗器械注册证和中国节能环保认证证书。

- 二、商务参数
★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。国产设备交付，设备必须为6个月内生产的产品；进口设备交付，设备必须为一年内生产的产品。
★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

- ★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

- ★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格且质保期届满后支付10%余款给乙方。
★5、质保与售后：整机保修3年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料(加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页)，并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。