- 心电监护仪招标参数

一、设备名称：床旁监护仪

二、设备数量：7台

三、技术参数及技术要求：

- 3.1整机要求：

3.1.1一体化便携监护仪，整机无风扇设计，配置提手，方便移动。

3.1.2 ≥10英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800，≥8通道波形显示

3.1.3显示屏采用宽视角技术，支持≥170度可视范围

3.1.3内置蓄电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装，蓄电池支持监护仪工作时间≥4小时；

3.1.3监护仪设计使用年限≥10年。

- 3.2监测参数：

3.2.1配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测，以上参数适用于成人、小儿、新生儿患者。

3.2.2心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。

3.2.3提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。

3.2.4支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥25种实时心律失常分析 。

3.2.5 QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

3.2.6 支持≥3通道心电波形实时动态同步分析，可进行多导心电分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析。

3.2.7支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

3.2.8提供手动，自动，连续、序列和整点5种测量模式，提供24小时血压统计结果。

3.2.9提供呼吸测量，适用于成人、小儿和新生儿。呼吸测量范围：0-200 rpm。

- 3.3系统功能：

3.3.1支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品使用说明书提供报警限自动设置规则。

3.3.2具有图形化技术报警指示功能。

3.3.3支持≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储30秒相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

3.3.4支持≥1000组NIBP测量结果。

3.3.5支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。

3.3.6具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别。

3.3.7具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态。

3.3.8支持根据病人的参数趋势变化，可自动推送HR/PR、 SpO2、 RR 等参数的报警限建议。

3.3.9具备参数组合报警功能，可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，更好地反映病人状态，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警。

3.3.10支持RJ45接口进行有线网络通信和无线WIFI的方式

3.3.11提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

3.3.12提供目标监测界面，能够显示ECG,SpO2,IBP,CO2等多种参数测量值和波形；目标监测界面至少包括目标参数区、参数列表区、目标参数统计区、目标参数趋势区等，目标参数统计区与目标参数趋势区相互联动。

3.4必须与科室现有中央监护站兼容匹配。

3.5配置清单

| 床旁监护仪配置清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置明细 | 数量 | 单位 |
| 1 | 病人监护仪主机 | 1 | 台 |
| 2 | 心电主电缆 | 1 | 根 |
| 3 | 心电导联线 | 1 | 根 |
| 4 | 血氧主电缆 | 1 | 根 |
| 5 | 血氧探头 | 1 | 个 |
| 6 | 无创血压延长管 | 1 | 根 |
| 7 | 无创血压袖带 | 1 | 个 |
| 8 | 电源线 | 1 | 根 |
| 9 | 产品说明书 | 1 | 张 |
| 10 | 产品合格证 | 1 | 本 |
| 11 | 产品保修卡 | 1 | 张 |

- 四、商务参数
★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。国产设备交付，设备必须为6个月内生产的产品；进口设备交付，设备必须为一年内生产的产品。
★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

- ★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

- ★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满3年后支付10%余款给乙方。
★5、质保与售后：整机保修 3 年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

- ★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料(加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页)，并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。

- ★7、配送的设备必须与我院现有中央监护系统匹配兼容，如涉及到升级费用和网络接口费用，由中标人承担，采购人不再出具任何费用。