大型平移门脉动真空灭菌器夹层弯管维修项目招标要求

一、资质要求

- 投标人须具备特种设备生产（含安装、改造、维修）许可证，许可范围涵盖压力容器维修。

- 投标人须具备ISO9001质量管理体系认证。

- 投标人须具备固定式压力容器维修技术能力，熟悉TSG 21-2016等相关安全技术规范。

二、技术能力要求

- 维修方案须符合TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》要求。

- 须采用标准夹层弯管（型号151），并提供材质证明文件。

- 焊接工艺须符合规范，焊工须持特种设备焊接作业证，焊接材料须符合设计要求（A102或A302焊条）。

- 具备现场安全施工能力，包括设备抬升、支撑、现场焊接与打磨等。

三、人员与装备要求

- 现场维修人员不少于4人，其中至少1人持特种设备焊接证，1人持特种设备操作证（R1证）。

- 须配备以下工具与材料：2吨千斤顶不少于4个，方木（规格200×200×300及100×100×50）若干，磨光机、直流焊机、焊帽、绝缘手套，渗透探伤剂、打压水管、生料带等，须具备现场供电与安全防护措施，配备头灯、长线插排等。

四、服务与交付要求

- 维修周期不超过3个工作日（含检测与恢复）。

- 维修完成后须试运行并出具运行正常报告，由使用方签字确认。

五、其他要求

- 投标人须为生产厂家或授权维修单位，具备原厂配件供应能力。

- 投标人须提供现场安全责任承诺。