床单位消毒机招标参数

一、产品名称：床单位消毒器

二、产品用途：用于医院床单位（包括棉被、床垫、床单、枕芯、被芯等床上用品）的消毒。

三、技术参数要求：

1、采用臭氧消毒，杀菌广谱、彻底，消毒完毕后自动还原为氧气，无死角、无残留、无污染；

2、床单位消毒器机身采用全金属阻燃材料制作，并且配备内外双保险丝，使用寿命长、安全系数高；

3、机身小巧灵活，占用空间小；配备高品质静音脚轮，易于推动；机体带有两个收纳盒，可单独存放消毒管与电源线；

4、消毒效果强力，且整机运行噪音≤55dB，无噪声干扰病人；

5、杀菌因子：臭氧；采用新型的沿面放电技术，产生高浓度臭氧，由外至内，深层彻底消毒；

6、机器消毒时间0-99min可调，默认时间10min快速消毒；

7、臭氧产出量≥4970mg/h，臭氧浓度≥3000mg/m3 ，臭氧泄漏量≤0.01mg/m3。（可提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）

8、消毒一个工作周期后（抽气3min、消毒10min、保持5min、还原5min），消毒袋内臭氧残留量≤0.07mg/m3，消毒罩内臭氧残留量≤0.081mg/m3。（可提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）

四、消毒效果要求：

9、消毒效果要求：

1）对大肠杆菌杀灭对数值＞3；

2）对金黄色葡萄球菌杀灭对数值＞3；

3）对白色念珠菌的杀灭对数值＞3；

4）对铜绿假单胞菌的杀灭对数值＞3；

5）对肺炎克雷伯氏菌的杀灭对数值＞3；

6）对新型冠状病毒SARS-CoV-2杀灭对数值＞3。

五、功能及技术先进性要求：

10、采用液晶显示屏，按键占比大，操作简单，屏幕显示清晰准确，利于观察操作；

11、机器具备抽气、消毒、保持、还原四种功能，且四种功能的作用时间均为0-99min可调；

12、可预先设置自动消毒功能，工作流程可预先设置，抽气、消毒、保持、还原等工序一键式全自动完成，操作方便；

13、采用新型的沿面放电技术，产生高浓度的臭氧通过“抽真空—充臭氧—快还原”的模式使臭氧完全渗透到被褥、床垫、枕芯中，由外至内深层彻底消毒，并且具有防霉、防虫、除异味的作用；

14、双管路设计，可同时对2个床单位、4床被褥进行消毒；多次性消毒袋、消毒罩与一次性消毒袋、消毒罩均可现货选配；

六、配置清单：

1）. 主机 1台

2）. 电源线 1根

3）. 一次性消毒袋5个（2.4m×1.2m）

4). 一次性消毒罩5个（2.8m×2.0m）

5). 消毒软管 2根（φ8-13）

6). 说明书1本

七、商务参数

★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。国产设备交付，设备必须为6个月内生产的产品；进口设备交付，设备必须为一年内生产的产品。

★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满3年后支付10%余款给乙方。

★5、质保与售后：整机保修 3 年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料(加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页)，并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。