离心机（低速自动平衡）招标参数

一、技术参数

1.最高转速≥4000r/min；

2.转速精度≤±30r/min；

3.最大相对离心力≥2200×g；

4.最大容量：≥12×20ml，可配18×10ml、12×20ml、4×50m、24×10ml四款转子；

5.定时范围：1min～99min；

6. 倒计时间小于一分钟以秒显示；

7. 一次成型整机模具，外观简洁；

8.安全性能：电子门锁，具有自动平衡功能；

9.控制系统：微机控制，直流无刷电机驱动、无碳刷、免维护电机；

10.产品符合 ISO9001：2015及ISO13485：2016质量管理体系认证；

11.外形尺寸不超过460×350×280mm(L×W×H)，净重≤12kg；

12.配置要求：24*10ml角转子（最高转速≥4000r/min，最大相对离心力≥2200xg）。

二、商务参数

★1、运输、装卸、培训、安装调试、辅材：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。国产设备交付，设备必须为6个月内生产的产品；进口设备交付，设备必须为一年内生产的产品。

★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满2年后支付10%余款给乙方。

★5、质保与售后：整机保修2 年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料(加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页)，并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。